## Stropni stativ
Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice
Stropni stativ
Popis opreme
R. br. | Naziv | Količina
I | Stropni stativ | 1
II | Električni OP aspirator | 1
III | Stropni stativ za kirurga | 1
Tehnička specifikacija
R. br. | Minimalne tehničke karakteristike | Količina | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi) | Proizvođač/Zaštićeno ime ili kataloški broj
I | Stropni stativ | 1 kom
1 | Ugradnja na postojeću čeličnu podkonstrukciju proizvođača Draeger
2 | Stropna opskrbna jedinica za radno mjesto anesteziologa i kirurga za smještaj medicinske opreme te opskrbu električnom energijom i medicinskim plinovima iz centralnog razvoda
2.1 | Prihvat opskrbne glave preko stropne cijevi minimalne duljine 100 cm. Rotacija glave minimalno 330°
2.2 | Prolazna visina ispod opskrbne glave minimalno 185 cm
2.3 | Korisna neto nosivost opreme minimalno 150 kg
2.4 | Opskrbna glava minimalne širine 60 cm, s mogućnošću ugradnje utičnica medicinskih plinova i struje na 5 ploha (naprijed, straga, lijevo, desno, dolje)
2.5 | Glatke površine, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i vijaka omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju, odabir boje okvira opskrbne glave proizvoljno prema želji korisnika - minimalno 10 RAL boja
2.6 | Šine dimenzije presjeka 10x25 mm na bočnim stranama opskrbne glave
2.7 | Električne instalacije na opskrbnoj glavi: - 10x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 4x izjednačenje potencijala - 2x RJ45
2.8 | Instalacije medicinskih plinova na opskrbnoj glavi: - 2x kisik - 2x zrak 5 bar - 3x vakuum - 1x odsis anestetičkih plinova (AGSS) - 1x zrak 8 bar (Air motor)
2.8.1 | Konstrukcija utičnica za zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom
2.8.2 | Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj. Parkirni položaj omogućuje sigurni prihvat utikača kada se utičnica ne koristi
2.9 | Na opskrbnoj glavi minimalno jedno slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica
3 | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja
II | Električni OP aspirator | 1 kom
1 | Protok aspiratora minimalno 60 L/min.
2 | Regulacija vakuuma u minimalnom rasponu od 0 do -95 kPa
3 | Manometar tlaka sa skalom u kPa i mmHg
4 | Podešavanje snage vakuuma na minimalno sljedeće načine:
4.1 | Kontinuirano putem okretnog regulatora
4.2 | Minimalno 3 tipke za brzi odabir snage sukcije u minimalno tri stupnja 40, 50 i 60 L/min
4.3 | Nožnom pedalom
5 | Pokretno podvozje na antistatičkim kotačima opremljeno kočnicama
6 | Sigurnosna posuda sa zaštitom od prelijevanja, minimalne zapremnine 0,25 L s mogućnošću parne sterilizacije na minimalnoj temp. 134ºC
7 | Nožni prekidač za upravljanje aspiratorom (uključivanje/isključivanje) integriran u podvozju
8 | Nosiva šine za smještaj posuda za sekret i spremnika katetera
9 | Isporuka pribora za višekratnu upotrebu:
9.1 | Jedna kolekcijska posuda za sekret minimalne zapremnine 2,5L s mogućnosti parne sterilizacije na minimalnoj temperaturi od 134ºC
9.2 | Poklopac za kolekcijsku posudu s integriranom zaštitom od prelijevanje sadržaja mogućnost parne sterilizacije na minimalnoj temperaturi od 134ºC
9.3 | Crijevo za sukciju minimalnog promjera 6 mm min. dužine 2 metra, mogućnost parne sterilizacije na minimalnoj temperaturi od 134ºC
9.4 | Držač aspiracijskog crijeva na podvozju
10 | Isporuka pribora za jednokratnu upotrebu:
10.1 | Jednokratne kolekcijske vrećice za sakupljanje sadržaja s integriranim poklopcem, minimalne zapremnine 2,5 L. Isporuka minimalno 5 komada
10.2 | Integiriran mehanizam u kolekcijskoj vrećici za smanjenje pjenjenja sekreta i zaštita od prelijevanja/bakterijski filter sa zaštitom od prskanja
10.3 | Jednokratna crijeva za sukciju minimalne duljine 2 m. Isporuka minimalno 5 komada
10.4 | Bakterijski hidrofobni filtera za zaštitu agregata. Isporuka minimalno 5 komada
11 | Priključni kabel za 230V, 50 Hz, minimalne duljine 4 m
12 | Težina uređaja maksimalno 18 kg
13 | Bučnost agregata na 1m udaljenosti maksimalno 43 dB
14 | Maksimalna snaga agregata do 120 W
15 | Zadovoljavanje zahtjeva za autoklaviranje svih dijelova koji su u kontaktu sa sekretom
III | Stropni stativ za kirurga | 1 kom
1 | Ugradnja na postojeću čeličnu podkonstrukciju proizvođača Draeger
2 | Stropna opskrbna jedinica za radno mjesto kirurga za smještaj medicinske opreme te opskrbu električnom energijom i medicinskim plinovima iz centralnog razvoda
3 | Prihvat vertikalnog stativa preko dvostruke zglobne ruke minimalne duljine 150 cm, s pneumatskim i tarnim kočnicama u svakom zglobu. Rotacija zglobova minimalno 330°
4 | Nosivost opreme minimalno 200 kg
5 | Kontrola kočnica pomoću ručica osjetljivih na dodir smještenih na stražnjoj strani stativa
6 | Vertikalno postavljeni stup za opremu, minimalne visine 125 cm, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na 4 plohe (prednja, stražnja, lijeva i desna bočna ploha)
6.1 | Glatke površine, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i vijaka omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju, odabir boje okvira stativa proizvoljno prema želji korisnika - minimalno 10 RAL boja
6.2 | Pneumatska kočnica u osi vertikalnog stupa
6.3 | Panel osjetljiv na dodir za upravljanje pneumatskim kočnicama zglobova ruku ugrađen na bočnoj strani vertikalnog stupa
6.4 | Moguć smještaj dodatne opreme na sva četiri brida vertikalnog stupa po cijeloj duljini
6.5 | U opskrbni stup ugrađen vertikalni kanal s poklopcem i silikonskim rubom za higijenski smještaj kablova po cijeloj duljini stupa s ugrađenim električnim utičnicama unutar kanala
6.6 | Električne instalacije: - 12 x 230 V (utičnica s poklopcem i LED prikazom stanja strujnog kruga - 4 x izjednačenje potencijala - 2 x RJ45
6.7 | Instalacije utičnica medicinskih plinova: - 1x Kisik - 1x Zrak 5 bara - 2x Vakuum - 1x Zrak 8 bara
6.7.1 | Konstrukcija utičnice za zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom
6.7.2 | Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj. Parkirni položaj omogućuje sigurni prihvat utikača kada se utičnica ne koristi
6.8 | Na opskrbnom stupu smješteno minimalno 2x slobodnih mjesta promjera min. 68 mm, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje utičnica ili poziva sestre
6.9 | Četiri police dimenzija minimalno 40x45 cm (širina x dubina), nosivosti minimalno 70 kg, s bočno postavljenim standardnim šinama dimenzije 10x25 mm
6.10 | Ladica dimenzije minimalno 40x34 (širina x dubina), s automatom za tiho zatvaranje
6.11 | Izvlačni infuzijski stalak za 4 infuzijske boce poredane u liniju, visina stalka podesiva minimalno od 100 do 180 cm
6.11.1 | Dva nosača za prihvat infuzijskog stalka na bočnim standardnim šinama police
7 | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja iz koje su jasno vidljive sve tražene tehničke karakteristike.
UKUPNO (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
SVEUKUPNO (s PDV-om)