## Sheet1
Red. br. | OPIS ZAHTJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Upisati br. str. ponude. Označiti markerom i upisati redni broj, u dostavljenom prospektu ili tehničkoj specifikaciji proizvođača, gdje se točno nalazi stavka (red.br.) koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike.
Količina
1 | DEFIBRILATOR S VIŠEPARAMETARSKIM MONITOROM | 1 kompl.
1.1. | Bifazični defibrilator / monitor sa mogućnošću praćenja dodatnih parametara: 3-kanalni EKG, SpO2, NIBP, vanjski srčani stimulator
1.1.1. | Težina uređaja sa baterijom maksimalno 6.3 kg
1.1.2. | Ugrađen priključak za Compact flash (CF) karticu
1.1.3. | Ugrađen USB priključak
1.1.4. | Uređaj može prenositi kliničke podatke i provjeru spremnosti uređaja na udaljeno mjesto putem bežične 802.11b, 802.11g mreže
1.1.5. | Aparat sadrži modul za samotestiranje koji provjerava punjenje, defibrilaciju, vanjske elektrode (pedale) i priključni kabel za pedale
1.1.6. | Napajanje 220 V / 50Hz, mogućnost rada na baterije, posjedovanje ugrađenog automatskog punjača baterija koji omogućuje napajanje bez dodatnih adaptera
1.1.7. | Litij ionska baterija kapaciteta min. 100 defibrilacija ili 4 sata rada s jednom baterijom
1.1.8. | Defibrilator, monitor, punjač i priključni modul za pacijenta čine jedinstvenu, neodvojivu cjelinu
1.1.9. | Baterijsko napajanje monitora i defibrilatora izvedeno je s jednom baterijom
1.2. | MONITOR
1.2.1. | Ugrađen ekran minimalne dijagonale 16 cm, visoke rezolucije, LCD, u boji
1.2.2. | Ispis EKG-a ili izvještaja defibrilacije moguć na standardno ugrađenom 3-kanalnom termo pisaču, širine najmanje 90 mm
1.2.3. | Prikaz 3 kanala na ekranu
1.2.4. | Pri aktiviranju alarma postoji vizuelni i zvučni indikator, te automatski ispis EKG-a s oznakom vrste alarma
1.2.5. | Mjerenje SpO2 Masimo metodom
1.2.6. | Mjerenje NIBP oscilometrijskom metodom
1.3. | DEFIBRILATOR
1.3.1. | Manuelni i AED mod rada
1.3.2. | Bifazična tehnologija, pravokutni bifazični impuls
1.3.3. | Minimalna energija defibrilatora 1 J
1.3.4. | Maksimalna energija defibrilatora 200 J
1.3.5. | Odabrana i isporučena energija prikazuje se na ekranu i na ispisu
1.3.6. | Raspon mjerenja impedancije pacijenta: 15 – 300 Ohma
1.3.7. | Mogućnost rada u asinhronom i u sinkroniziranom modu
1.3.8. | Punjenje defibrilatora na maksimalnu energiju u vremenu kraćem ili jednakom 7 sekundi
1.3.9. | Praćenje frekvencije i dubine ručne masaže srca preko senzora na elektrodama s numeričkim i grafičkim prikazom vrijednosti na zaslonu uređaja
1.3.10. | Vizualne i zvučne poruke prilikom ručne masaže srca omogućavaju navođenje prema smjernicama ERC-a 2015.
1.3.11. | Ugrađeni adaptivni algoritam filtrira EKG signal s artefaktima prilikom ručne masaže srca, s istovremenim prikazom filtriranog i nefiltriranog EKG signala na zaslonu uređaja
1.3.12. | Vanjske defibrilacijske elektrode (pedale) sa integriranim tipkama za slijedeće funkcije: • postavljanje energije • punjenje • okidanje • ispis
1.3.13. | Pedijatrijske elektrode (pedale) integrirane u standardne vanjske defibrilacijske elektrode
1.3.14. | Mogućnost korištenja elektroda za jednokratnu uporabu
1.3.15. | Elektrode za jednokratnu uporabu s mogućnošću priključivanja kabla defibrilatora bez otvaranja pakiranja elektroda
1.3.16. | Obje defibrilacijske elektrode se povezuju s defibrilatorom jednim, zajedničkim kablom
1.4. | VANJSKI SRČANI STIMULATOR (PACEMAKER)
1.4.1. | Impuls vanjskog srčanog stimulatora: pravokutni, trajanja 40 ms
1.4.2. | Maksimalna struja vanjskog srčanog stimulatora: 140 mA
1.4.3. | Raspon srčane frekvencije: 30 – 180 ppm
1.4.4. | Tipka 4:1 koja omogućuje pregled intrinsičnog ritma pacijenta bez mijenjanja postavki vanjskog srčanog stimulatora
1.4.5. | Postavke vanjskog srčanog stimulatora ostaju zadržane i nakon prijelaza u monitoring ili defibrilacijski način rada.
1.4.6. | Prikaz EKG odvoda u višestrukim vektorima prilikom pacinga bez potrebe za spajanjem standardnog EKG kabela
1.4.7. | Elektrode za unutrašnju defibrilaciju, bez prekidača promjera 6,8cm
Ukupna cijena ponude za predmet nabave bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupna cijena ponude za predmet nabave s PDV-om